## Estación de medición
1. ESTACIÓN DE MEDICIÓN
Medición de flujo |  | Conficiones de linea
Configuración | Tipo de medidor | Temperatura | Presión | Densímetro | Tipo de densímetro
Dual en paralelo | Ultrasónico | Dual | Sencillo | Sencillo | Solo densímetro
Medidor Sencillo
Dual en serie
Dual en paralelo
Placa de orificio
Ultrasónico
Coriolis
[6 empty] | Sencillo | Sencillo | Sencillo | Solo densímetro
[6 empty] | Dual | Dual | Dual | Con temperatura
[6 empty] | Promediado | Promediado | Promediado | Con presión
T
CORIOLIS
T
P
D
T
CORIOLIS
T
P
D
T
CORIOLIS
T
P
D

## Condiciones
2. CONDICIONES
CONDICIONES DE LINEA
| FLUJO: | kg/h
CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LINEA
| PRESIÓN EN LINEA |  | P | 100 | bar
| TEMPERATURA EN LINEA |  | T | 24 | °C
| TEMPERATURA AMBIENTE |  | Ta | 25 | °C
CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL DENSÍMETRO
| PRESIÓN EN DENSÍMETRO |  | Pd | 100 | bar | (default presión en linea)
| TEMPERATURA EN DENSÍMETRO |  | Td | 24 | °C | default temperatura en linea)
CONDICIONES DE OPERACIÓN ADICIONALES
| VISCOSIDAD |  | μ | 1e-05 | Ns/m² | (default para gas natural)
| COMPOSICIÓN DEL GAS | [5 empty] | PARÁMETROS COMPUTADOS DEL GAS
| NOMBRE |  | SIMBOLO | CONCENTRACIÓN |  | UNIDAD | NOMBRE | SIMBOLO | VALOR | UNIDAD
| METANO |  | C1 | 90 |  | mol % | COMPRESIBILIDAD A CONDICIONES DE LINEA | Z | 0.83487
| ETANO |  | C2 | 6.01 |  | mol % | COMPRESIBILIDAD A CONDICIONES ESTÁNDAR | Z₀ | 0.99704
| PROPANO |  | C3 | 3 |  | mol % | DENSIDAD DEL GAS A CONDICIONES DE LINEA | ρ | 86.376 | kg/m³
| iso-BUTANO |  | iC4 | 1.1 |  | mol % | DENSIDAD DEL GAS A CONDICIONES ESTÁNDAR | ρ₀ | 0.82186 | kg/m³
| n-BUTANO |  | nC4 | 0.9 |  | mol % | MASA MOLAR | m | 19.375 | g/mol
| iso-PENTANO |  | iC5 | 0.35 |  | mol % | EXPONENTE ISOTRÓPICO | k | 1.4109
| n-PENTANO |  | nC5 | 0.25 |  | mol % | VELOCIDAD DEL SONIDO | c | 404.17 | m/s
| HEXANO |  | C6 | 0.1 |  | mol % | VALOR CALORÍFICO SUPERIOR, 25 °C | Hs | 42.915 | MJ/Sm³
| HEPTANO |  | C7 | 0 |  | mol % | VALOR CALORÍFICO SUPERIOR, 25 °C | Hs | 52.217 | MJ/kg
| OCTANO |  | C8 | 0 |  | mol % | VALOR CALORÍFICO INFERIOR, 25 °C | Hi | 38.866 | MJ/Sm³
| NONANO |  | C9 | 0 |  | mol % | VALOR CALORÍFICO INFERIOR, 25 °C | Hi | 47.29 | MJ/kg
| DECANO |  | C10 | 0 |  | mol % | FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 | Cm | 2.7237 | kg/kg
| NITROGENO |  | N2 | 1 |  | mol % | FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 | Cv | 2.2385 | kg/Sm³
| DIOXIDO DE CARBONO |  | CO2 | 1 |  | mol % | FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 | Ce | 57.596 | tonnes/TJ
| AGUA |  | H2O | 0 |  | mol %
| SULFURO DE HIDRÓGENO |  | H2S | 0 |  | mol %
| HIDRÓGENO |  | H2 | 0 |  | mol %
| MONÓXIDO DE CARBONO |  | CO | 0 |  | mol %
| OXÍGENO |  | O2 | 0 |  | mol %
| HELIO |  | He | 0 |  | mol %
| ARGÓN |  | Ar | 0 |  | mol %

## Incertidumbre del gas
2. ANÁLISIS DEL GAS
COMPOSICIÓN DEL GAS
| NOMBRE |  |  | SIMBOLO | CONCENTRACIÓN |  | UNIDAD
| METANO |  |  | C1 | 90 |  | mol %
| ETANO |  |  | C2 | 6.01 |  | mol %
| PROPANO |  |  | C3 | 3 |  | mol %
| iso-BUTANO |  |  | iC4 | 1.1 |  | mol %
| n-BUTANO |  |  | nC4 | 0.9 |  | mol %
| iso-PENTANO |  |  | iC5 | 0.35 |  | mol %
| n-PENTANO |  |  | nC5 | 0.25 |  | mol %
| HEXANO |  |  | C6 | 0.1 |  | mol %
| HEPTANO |  |  | C7 | 0 |  | mol %
| OCTANO |  |  | C8 | 0 |  | mol %
| NONANO |  |  | C9 | 0 |  | mol %
| DECANO |  |  | C10 | 0 |  | mol %
| NITROGENO |  |  | N2 | 1 |  | mol %
| DIOXIDO DE CARBONO |  |  | CO2 | 1 |  | mol %
| AGUA |  |  | H2O | 0 |  | mol %
| SULFURO DE HIDRÓGENO |  |  | H2S | 0 |  | mol %
| HIDRÓGENO |  |  | H2 | 0 |  | mol %
| MONÓXIDO DE CARBONO |  |  | CO | 0 |  | mol %
| OXÍGENO |  |  | O2 | 0 |  | mol %
| HELIO |  |  | He | 0 |  | mol %
| ARGÓN |  |  | Ar | 0 |  | mol %
| ESPECIFICACIÓN Z: |  | AGA8 | 0.1 |  | EXPECIFICACIÓN Z₀: | ISO 6976 | 0.0522
INCERTIDUMBRE EN FACTORES DE EMISIONES DE C02, VALOR CALORÍFICO Y PROPIEDADES ADICIONALES DEL GAS
| NOMBRE |  | VALOR | UNIDAD | NIVEL DE CONFIANZA
| FACTOR DE EMISIONES DE CO2 EN kg/kg |  |  | % | 95%
| FACTOR DE EMISIONES DE CO2 EN kg/Sm³ |  |  | % | 95%
| FACTOR DE EMISIONES DE CO2 EN tonnes/TJ |  |  | % | 95%
| VALOR CALORÍFICO SUPERIOR EN MJ/kg |  |  | % | 95%
| VALOR CALORÍFICO INFERIOR EN MJ/kg |  |  | % | 95%
| MASA MOLAR EN g/mol |  |  | % | 95%
ANÁLISIS DEL FACTOR Z/Z₀
| VARIABLE | INCERTIDUMBRE |  | UNIDAD | NIVEL DE CONFIANZA |  | INC EST uᵢ |  | COEF. SENS. Sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
| Zmod | 0.1 |  | % | 95 % (norm) |  |  |  | 1
| Z₀, mod |  |  | % | 95 % (norm) |  |  |  | 1
| Z/Z₀,ana |  |  | % | 95 % (norm) |  |  |  | 1
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2)

## Incertidumbre
INCERTIBUMBRE POR DIAMETRO DE TUBERÍA
ESPECIFICACIÓN ISO 5167
PROPIEDADES Y CONSTANTES
DIAMETRO DE LA TUBERÍA |  | 300 | mm
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
INCERTIDUMBRE |  | % | 95%
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
|  |  | INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2) |  |  | 0.4%
0.4 % DE ACUERDO A ISO 5167 PARTE 2 CAPITULO 5.3.3.2
INCERTIBUMBRE POR DIAMETRO DE TUBERÍA
ESPECIFICACIÓN ISO 5167
PROPIEDADES Y CONSTANTES
DIAMETRO DE LA TUBERÍA |  | 300 | mm
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
INCERTIDUMBRE |  | % | 95%
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
|  |  | INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2) |  |  | 0.07%
0.7 % DE ACUERDO A ISO 5167 PARTE 2 CAPITULO 5.3.3.2
INCERTIBUMBRE POR COEFICIENTE DE DESCARGA
COEFICIENTE DE DESCARGA
NUMERO DE REYNOLDS
L1
L2
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
COEFICIENTE DE DESCARGA |  | % | 95% |  | 1
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2)
ISO 5167 Parte 2 capítulo 5.3.3.1 ; ISO 5167 - Parte 2 capítulo 6.2 tabla 3
INCERTIBUMBRE POR TRANSMISOR DE PRESIÓN
SPAN CALIBRADO |  |  | mbar
LÍMITE DEL RANGO SUPERIOR |  |  | mbar
TIEMPO ENTRE CALIBRACIONES |  |  | MESES
TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE CALIBRACIÓN |  |  | °C
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
TRANSMISOR |  | % SPAN | 95% |  | 1
ESTABILIDAD |  | % URL / yr | 95% |  | 1
EFECTOS DE RADIOFRECIENCIA |  | % SPAN | 0.95% |  | 1
TEMP. AMBIENTAL |  | % SPAN/28C | 95% |  | 1
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2)
Norwegian Petroleum Directorate Measurement Regulation; Measurement regulation §8; Circuit uncertainty limits. Maximum allowable uncertainty is 0.3 % of measured value. It is assumed that the transmitter is not used at differential pressures lower than 50 mBar
INCERTIDUMBRE POR TEMPERATURA
TIEMPO ENTRE CALIBRACIONES |  |  | MESES
TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE CALIBRACIÓN |  |  | °C
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
RTD |  | % SPAN | 95% |  | 1
ESTABILIDAD |  | % URL / yr | 95% |  | 1
EFECTOS DE RADIOFRECIENCIA |  | % SPAN | 0.95% |  | 1
TEMP. AMBIENTAL |  | % SPAN/28C | 95% |  | 1
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
INC.EXPANDIDA (k=2)
|  |  |  | VALOR |  | 50 °C
INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2)
INCERTIDUMBRE POR PRESIÓN
MAXIMO VALOR CALIBRACIÓN |  |  | MESES
MINIMO VALOR DE CALIBRACIÓN |  |  | °C
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
TRANSMISOR |  | % SPAN | 95% |  | 1
ESTABILIDAD |  | % URL / yr | 95% |  | 1
EFECTOS DE RADIOFRECIENCIA |  | % SPAN | 0.95% |  | 1
TEMP. AMBIENTAL |  | % SPAN/28C | 95% |  | 1
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
INC.EXPANDIDA (k=2)
|  |  |  | VALOR |  | 50 °C
INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2)
INCERTIDUMBRE DEL DENSÍMETRO
MAXIMO VALOR CALIBRACIÓN |  |  | MESES
MINIMO VALOR DE CALIBRACIÓN |  |  | °C
VARIABLE | INCERTIDUMBRE | UNIDAD | NIV. CONFIANZA | INC EST uᵢ | COEF. SENS. sᵢ | VARIANZA (sᵢ·uᵢ)²
RTD |  | % SPAN | 95% |  | 1
ESTABILIDAD |  | % URL / yr | 95% |  | 1
EFECTOS DE RADIOFRECIENCIA |  | % SPAN | 0.95% |  | 1
TEMP. AMBIENTAL |  | % SPAN/28C | 95% |  | 1
SUMA DE VARIANZAS Σ(sᵢ·uᵢ)²
INC. COMBINADA ESTÁNDAR
INC.EXPANDIDA (k=2)
|  |  |  | VALOR |  | 50 °C
INC. RELATIVA EXPANDIDA (k=2)
ISO 15970

## Resultados
Estimación de incertidumbre Flujo Volumétrico
Estimación de incertidumbre Flujo Másico
Estimación de incertidumbre Flujo Energético

## Parámetros del gas
PARÁMETROS DEL GAS
Standard values:
Temperature | 15 | oC
Pressure | 1.0132 | bara
Condiciones de operación |  |  | Condiciones del densímetro
Presión de la linea, P | 200 | bar | Temperatura en el densímetro, Td | 48 | °C
Temperatura de la linea, T | 25 | °C | Velocidad del sonido, cd | 415.24 | m/s
Viscosidad, µ | 1.05e-05 | Ns/m² | Indicación (sin corregir) de la densidad del gas, ru | 82.443 | kg/m3
Exponente Isotrópico, k | 1.18 |  | Temperatura de calibración, Tc | 15 | °C
Densidad del gas ρ | 81.62 | kg/m3 | Velocidad del sonido calibrada (VOS), cc | 350 | m/s
Temperatura ambiente, Tamb | 0 | °C
Condiciones del medidor de presión |  |  | Condiciones del medidor de temperatura
Temperatura ambiental durante la calibración | 20 | °C | Temperatura ambiental durante la calibración | 20 | oC

## P
ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE PRESIÓN
OVERALL INPUT LEVEL
|  |  |  | Given |  | Confidence Level | Type of | Standard |  | Sensitivity
| Input variable |  |  | Uncertainty |  | (probability distr.) | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient | Variance
| Pressure measurement |  |  | 0.16 | bar | 95 % (normal) | B | 0.08 | bar | 1 | 0.0064 | bar²
Tipo de instrumento
| Punto máximo calibrado |  |  | 120 | bar
| Mínimo punto calibrado |  |  | 50 | bar
| Span calibrado |  |  | 70 | bar
URL upper range limit
| Alcance máximo |  |  | 138 | bar
| Desviación de temperatura ambiente |  |  | 20 | °C
| Tiempo entre calibraciones |  |  | 12 | meses
[6 empty] | Nivel de confianza | Tipo | Incertidumbre estándar |  | Coef. Sensibilidad
| Variable |  |  | Incertidumbre dada |  | (distr. probabilidad) |  |  |  |  | Varianza
| Certificado |  |  | 0.05 |  | 99 % (normal) | A | 0.011667 | Bar | 1 | 0.00013611 | bar²
| Estabilidad |  |  | 0.025 |  | 99 % (normal) | B | 0.0115 | Bar | 1 | 0.00013225 | bar²
| Efectos RFI |  |  | 0.1 |  | 99 % (normal) | A | 0.023333 | Bar | 1 | 0.00054444 | bar²
| Temperatura ambiente |  | ( | 0.01
|  |  | + | 0.03 |  | 99 % (normal) | B | 0.0082857 | Bar | 1 | 6.8653e-05 | bar²
| Presión atmosférica |  |  | 0.09 |  | 99 % (normal) | A | 0.03 | Bar | 1 | 0.0009 | bar²
|  |  |  | Suma de varianzas, uc(P)2 | [6 empty] | 0.0017815 | bar²
|  |  |  | Incertidumbre estpandar combinada, uc(P) | [6 empty] | 0.042207 | bar
|  |  |  | Incertidumbre expandida (95% nivel de confianza, k=2), k uc(P) | [6 empty] | 0.084415 | bar
|  |  |  | Presión de operación, P | [6 empty] | 200 | bar
|  |  |  | Incertidumbre relativa expandida (95% nivel de confianza, k=2), k EP | [6 empty] | 0.042207 | %
Detailed input level
Overall input level
Detailed input level
Standard
95 % (normal)
| 99 % (normal) | A
| 100 % (rectangular) | B

## T
Select level of input:
OVERALL INPUT LEVEL
|  |  | Given |  | Confidence Level | Type of | Standard |  | Sensitivity
Input variable |  |  | Uncertainty |  | (probability distr.) | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient | Variance
Temperature measurement |  |  | 0.15 | °C | 95 % (normal) | B | 0.075 | °C | 1 | 0.005625 | (°C)²
DETAILED INPUT LEVEL
Type of instrument:
Ambient temperature deviation |  |  | 20 | oC
Time between calibrations |  |  | 12 | months
|  |  | Given |  | Confidence Level | Type of | Standard |  | Sensitivity
Input variable |  |  | Uncertainty |  | (probability distr.) | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient | Variance
Temperature element and transmitter |  |  | 0.1 | °C | 99 % (normal) | A | 0.033333 | °C | 1 | 0.0011111 | (°C)²
Stability Max |  | ( | 0.1 | °C
|  |  | 0.1 | %MV/24months) | 99 % (normal) | B | 0.049692 | °C | 1 | 0.0024693 | (°C)²
RFI effects |  |  | 0.1 | °C | 99 % (normal) | A | 0.033333 | °C | 1 | 0.0011111 | (°C)²
Ambient temperature effect |  |  | 0.0015 | °C/°C | 99 % (normal) | B | 0.01 | °C | 1 | 0.0001 | (°C)²
Stability - temperature element |  |  | 0.05 | °C | 95 % (normal) | B | 0.025 | °C | 1 | 0.000625 | (°C)²
|  |  |  | °C | 95 % (normal) | B | 0 | °C | 1 | 0 | (°C)²
Temperature Measurement |  |  | Sum of variances, uc(T)2 | [6 empty] | 0.0054165 | (°C)²
|  |  | Combined Standard Uncertainty, uc(T) | [6 empty] | 0.073597 | °C
|  |  | Expanded Uncertainty (95% confidence level, k=2), k uc(T) | [6 empty] | 0.14719 | °C
|  |  | Operating temperature, T | [6 empty] | 25 | °C
|  |  | Relative Expanded Uncertainty (95% confidence level, k=2), k ET | [6 empty] | 0.049369 | %
Detailed input level
Overall input level
Detailed input level
Standard
95 % (normal)
99 % (normal) | A
100 % (rectangular) | B
Note on F28: ====== ID#AAAAelpc-ug CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F34: ====== ID#AAAAelpc-ss CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F36: ====== ID#AAAAelpc-sM CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F38: ====== ID#AAAAelpc-qE CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook
Note on F40: ====== ID#AAAAelpc-uM CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook
Note on F42: ====== ID#AAAAelpc-uI CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook
Note on F44: ====== ID#AAAAelpc-t4 CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook
Note on F46: ====== ID#AAAAelpc-t8 CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook. Miscellaneous effects.

## T - density
OVERALL INPUT LEVEL
|  |  | Given |  | Confidence Level | Type of | Standard |  | Sensitivity
Input variable |  |  | Uncertainty |  | (probability distr.) | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient | Variance
Temperature measurement |  |  | 0.15 | °C | 95 % (normal) | B | 0.075 | °C | 1 | 0.005625 | (°C)²
DETAILED INPUT LEVEL
Type of instrument:
Ambient temperature deviation |  |  | 20 | oC
Time between calibrations |  |  | 12 | months
|  |  | Given |  | Confidence Level | Type of | Standard |  | Sensitivity
Input variable |  |  | Uncertainty |  | (probability distr.) | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient | Variance
Temperature element and transmitter |  |  | 0.1 | °C | 99 % (normal) | A | 0.033333 | °C | 1 | 0.0011111 | (°C)²
Stability Max |  | ( | 0.1 | °C
|  |  | 0.1 | %MV/24months) | 99 % (normal) | B |  | °C | 1 | 0 | (°C)²
RFI effects |  |  | 0.1 | °C | 99 % (normal) | A | 0.033333 | °C | 1 | 0.0011111 | (°C)²
Ambient temperature effect |  |  | 0.0015 | °C/°C | 99 % (normal) | B | 0.01 | °C | 1 | 0.0001 | (°C)²
Stability - temperature element |  |  | 0.05 | °C | 95 % (normal) | B | 0.025 | °C | 1 | 0.000625 | (°C)²
|  |  |  | °C | 95 % (normal) | B | 0 | °C | 1 | 0 | (°C)²
Temperature Measurement |  |  | Sum of variances, uc(T)2 | [6 empty] | 0.0029472 | (°C)²
|  |  | Combined Standard Uncertainty, uc(T) | [6 empty] | 0.054288 | °C
|  |  | Expanded Uncertainty (95% confidence level, k=2), k uc(T) | [6 empty] | 0.10858 | °C
|  |  | Operating temperature, T | [6 empty] | 48 | °C
|  |  | Relative Expanded Uncertainty (95% confidence level, k=2), k ET | [6 empty] | 0.033809 | %
Detailed input level
Overall input level
Detailed input level
Standard
95 % (normal)
99 % (normal) | A
100 % (rectangular) | B
Note on F24: ====== ID#AAAAelpc-rU CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F30: ====== ID#AAAAelpc-sg CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F32: ====== ID#AAAAelpc-uk CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F34: ====== ID#AAAAelpc-tw CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F36: ====== ID#AAAAelpc-ts CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F38: ====== ID#AAAAelpc-p8 CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F40: ====== ID#AAAAelpc-rI CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook.
Note on F42: ====== ID#AAAAelpc-sA CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.2.2 in the Handbook. Miscellaneous effects.

## Density
OVERALL INPUT LEVEL
|  | Given |  | Confidence Level |  | Type of | Standard |  | Sensitivity
Input variable |  | Uncertainty |  | (probability distr.) |  | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient |  | Variance
Density measurement |  | 0.16 | kg/m³ | 95 % (normal) |  | B | 0.08 | kg/m³ | 1 |  | 0.0064 | (kg/m³)²
Type of instrument:
K18 |  | -1.36e-05
K19 |  | 0.000844
Kd |  | 21000 | mm
cc |  | 350 | m/s
cd |  | 415.24 | m/s | NOTE:
t will change with pressure, temperature and gas density
t |  | 650 | ms
|  | Given |  | Confidence Level |  | Type of | Standard |  | Sensitivity
Input variable |  | Uncertainty |  | (probability distr.) |  | uncertainty | Uncertainty |  | Coefficient |  | Variance
Densitometer accuracy |  | 0.15 | % | 95 % (normal) |  | B | 0.061832 | kg/m³ | 0.98968 |  | 0.0037447 | (kg/m³)²
Repeatability |  | 0.04 | kg/m³ | 95 % (normal) |  | A | 0.02 | kg/m³ | 1 |  | 0.0004 | (kg/m³)²
Calibration temperature, Tcal |  | 0.1 | °C | 95 % (normal) |  | A | 0.05 | °C | -0.00027449 | (kg/m³)/°C | 1.8836e-10 | (kg/m³)²
Line temperature, T |  | 0.14719 | °C | 95 % (normal) |  |  | 0.073597 | °C | 0.27375 | (kg/m³)/°C | 0.00040592 | (kg/m³)²
Densitometer temperature, Td |  | 0.10858 | °C | 95 % (normal) |  |  | 0.054288 | °C | 0.25387 | (kg/m³)/°C | 0.00018996 | (kg/m³)²
Line pressure, P |  | 0.084415 | bar | 95 % (normal) |  |  | 0.042207 | bar | 4.0806e-05 | (kg/m³)/bar | 2.9663e-12 | (kg/m³)²
Press. difference, densitometer to line, DPd |  | 0.02 | bar | 100 % (rectangular) |  | B | 0.011547 | bar | -0.40806 | (kg/m³)/bar | 2.2202e-05 | (kg/m³)²
VOS, calibration gas, cc |  | 1 | m/s | 100 % (rectangular) |  | B | 0.57735 | m/s | -0.0039405 | (kg/m³)/(m/s) | 5.1758e-06 | (kg/m³)²
VOS, densitometer gas, cd |  | 1 | m/s | 100 % (rectangular) |  | B | 0.57735 | m/s | 0.0023655 | (kg/m³)/(m/s) | 1.8652e-06 | (kg/m³)²
Periodic time, t |  | 0.1 | ms | 100 % (rectangular) |  | A | 0.057735 | ms | -0.00061066 | (kg/m³)/µs | 1.243e-09 | (kg/m³)²
VOS correction constant, Kd |  | 2100 | mm | 100 % (rectangular) |  | B | 1212.4356 | mm | 1.8901e-05 | (kg/m³)/µm | 0.00052517 | (kg/m³)²
Temperature correction model |  | 0.048 | kg/m³ | 95 % (normal) |  | B | 0.024 | kg/m³ | 1 |  | 0.000576 | (kg/m³)²
|  | 0 | kg/m³ | 95 % (normal) |  | B | 0 | kg/m³ | 1 |  | 0 | (kg/m³)²
Density Measurement |  | Sum of variances, uc(r)2 | [8 empty] | 0.005871 | (kg/m³)²
|  | Combined Standard Uncertainty, uc(r) | [8 empty] | 0.076623 | kg/m³
|  | Expanded Uncertainty (95% confidence level, k=2), k uc(r) | [8 empty] | 0.15325 | kg/m³
|  | Operating Density, r | [8 empty] | 81.62 | kg/m³
|  | Relative Expanded Uncertainty (95% confidence level, k=2), k Er | [8 empty] | 0.18775 | %
Detailed input level
Overall input level |  |  | K3 | 0.021 | m
Detailed input level |  |  | t | 0.00065 | s
Standard
95 % (normal)
99 % (normal) | A
100 % (rectangular) | B
Note on F17: ====== ID#AAAAelpc-rk CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F19: ====== ID#AAAAelpc-qg CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F21: ====== ID#AAAAelpc-q8 CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F27: ====== ID#AAAAelpc-sc CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F32: ====== ID#AAAAelpc-uQ CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F34: ====== ID#AAAAelpc-sw CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F36: ====== ID#AAAAelpc-so CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F44: ====== ID#AAAAelpc-sE CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F46: ====== ID#AAAAelpc-t0 CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F48: ====== ID#AAAAelpc-qs CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F50: ====== ID#AAAAelpc-rw CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F52: ====== ID#AAAAelpc-uU CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F54: ====== ID#AAAAelpc-rQ CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook.
Note on F56: ====== ID#AAAAelpc-tc CMR (2022-08-18 16:53:04) Cf. Section 5.4.1 and 5.4.2 in the Handbook. Miscellaneous effects.